## Slide 1: 二、压电效应的基本原理
d11—压电系数。下标的意义为产生电荷的面的轴向及施加作用力的轴向；a、b、c—石英晶片的长度、厚度和宽度。
3、石英晶体压电效应作用力与电荷关系
若从晶体上沿y方向切下一块晶片，当沿电轴x方向施加应力时，晶片将产生厚度变形，并发生极化现象。在晶体线性弹性范围内，极化强度与应力成正比。
在垂直于x轴晶面上产生的电荷量为
y
x
z
O
x
z
y
a
c
b
压电效应及工作原理

## Slide 2: 二、压电效应的基本原理
d11 = -d12 ，石英晶体轴对称条件。
若在同一切片上，沿机械轴y方向施加应力，则仍在与x轴垂直的平面上产生电荷为
y
x
z
O
x
z
y
a
c
b
产生电荷q11和q12的符号，决定于受压力还是受拉力。
3、石英晶体压电效应作用力与电荷关系
压电效应及工作原理

## Slide 3: 二、压电效应的基本原理
（3）电荷量与作用力的关系
与石英晶体不同，通常取压电陶瓷的极化方向为z轴，垂直于z轴的平面上任何直线都可作为x或y轴。
5、压电陶瓷的压电效应
d33为压电陶瓷的压电系数。
因此，在z轴方向上受力时，在极化方向上出现电荷，与压电陶瓷几何尺寸无关。
y
- - - -
+ + + +
Fz
Fz
x
z
纵向变形
当压电陶瓷在沿极化方向受力时，则在垂直于z轴的上、下两表面上将会出现电荷，电荷量q与作用力Fz成正比，即
压电效应及工作原理

## Slide 4: 二、压电效应的基本原理
（3）电荷量与作用力的关系
压电陶瓷在受到沿y方向的作用力Fy或沿x方向的作用力Fx时，在垂直于z轴的上、下平面上分别出现正、负电荷，电荷量q与作用力Fy、Fx也成正比，即
5、压电陶瓷的压电效应
Az极化面面积；Ax、Ay受力面面积；d32、d31压电陶瓷的横向压电系数。
y
- - - -
+ + + +
Fy
Fy
x
z
横向变形
y
- - - -
+ + + +
Fx
Fx
x
z
横向变形
压电效应及工作原理

## Slide 5: 电压放大器（阻抗变换器）
压电式传感器测量电路
1、电压放大器电路原理
输入等效电路
（1）压电传感器不能测量静态物理量。
（2）当ωτ>>1时（工程中认为ωτ>3可满足要求），输入电压与信号频率无关。
优点：时间常数一定时，高频响应特性好。
缺点：低频响应差。提高低频响应的办法是增大时间常数，即增大电容或提高输入电阻。
前置放大器输入回路的时间常数为

## Slide 6: 电压放大器（阻抗变换器）
压电式传感器测量电路
2、传感器电压灵敏度
前置电路要有高输入阻抗：
因为传感器电压灵敏度与电容成反比，所以提高低频响应的办法只能是增大前置输入回路电阻，这样导致电压放大器响应差。
压电式传感器的电压灵敏度为
因此，要求电压放电器前置电路具有高输入阻抗。
前置电压放电器采用高输入阻抗的运算放大器，具有阻抗变换的作用。

## Slide 7: 电压放大器（阻抗变换器）
压电式传感器测量电路
从传感器的输出电压和电压灵敏度可见，连接电缆的分布电容Ce影响传感器输出电压和灵敏度，使用时更换电缆就要求重新标定，测量系统对电缆长度变化很敏感，这是电压放大器的缺点。
因此，压电传感器与前置放大器之间连接电缆不能随意更换，否则将引入测量误差。
解决电缆分布电容的影响和低频响应差的缺点可采用电荷放大。
2、传感器电压灵敏度

## Slide 8
当被测动态量变化缓慢（大多数生理信号），而测量回路时间常数不大时，会造成传感器灵敏度下降，因而要扩大工作频带的低频端，就必须提高测量回路的时间常数τ。
但是靠增大测量回路的电容来提高时间常数，会影响传感器的灵敏度。因为传感器的电压灵敏度与电容成反比。
Ku与回路电容成反比，增加回路电容必然使Ku下降。为此常将Ri很大的前置放大器接入回路。其输入内阻越大，测量回路时间常数越大（ ω0 越小），则传感器低频响应也越好。注意：当改变连接传感器与前置放大器的电缆长度时Cc将改变，必须重新校正灵敏度值。(与电荷放大器的主要区别)
ω=0时K=0,即压电传感器不能测量静态量
压电式传感器测量电路